## Hoja1
ID | MDD 9.1 (Condiciones ambientales) | MDD 10.2 (Exactitud y fiabilidad del software) | MDD 11.1 (Protección frente a radiación) | MDD 12.2 (Fuente de energía y baterías) | MDD 7.1 (Materiales / biocompatibilidad) | MDD 9.2 (Condiciones ambientales / EMC / interferencias) | MDD 12.1 (Sistemas electrónicos y software) | MDD 13.1 (Datos, instrucciones, privacidad)
Requisito de seguridad | El dispositivo debe mantener funcionamiento seguro bajo condiciones ambientales previsibles. | Los resultados deben ser precisos y reproducibles; el software debe minimizar errores. | Proteger al usuario contra radiación no intencional (óptica o electromagnética). | La alimentación eléctrica no debe crear riesgos de descarga, calor excesivo o explosión. | Materiales y propiedades físicas/biológicas seguros (no tóxicos, no irritantes). | Resistir influencias ambientales previsibles; funcionamiento fiable ante campos electromagnéticos y variaciones. | Repetibilidad, fiabilidad y seguridad del software/firmware; medidas ante fallo. | Información clara al usuario; protección de datos y control de accesos.
Escenario de peligro | Exposición prolongada al sol, lo que puede generar sobrecalentamiento del módulo o fallo del sensor. | Error de interpretación de objetos por algoritmo, lo que nos puede dar información incorrecta. | Emisión de luz o radiación IR intensa , puede ocasionar posible irritación ocular o dérmica. | Cortocircuito o sobrecarga de la batería Li-Po, puede generar incendio o quemadura. | Reacción alérgica o irritación por material en contacto prolongado con piel. | Interferencia electromagnética que cause fallo en procesamiento (pérdida de detección). | Error en algoritmo de reconocimiento, nos daria una descripción errónea del entorno (p.ej. no detectar un obstáculo). | Filtración de imágenes / audio por vulnerabilidad en la app, causaria una exposición de datos personales.
Nivel de probabilidad (PL) | 3 (improbable) | 4 (posible) | 2 (raro) | 3 (improbable) | 1 (casi imposible) | 3 (improbable en condiciones normales) | 5 (remoto/relativamente frecuente en desarrollo si no se controla) | 4 (posible si no hay controles fuertes)
Descripción del daño | Falla del dispositivo genera pérdida de asistencia y posible accidente. | Confusión o colisión del usuario. | Irritación o molestia térmica por exposición. | Daño térmico local o incendio menor. | Irritación dérmica / dermatitis local. | Pérdida temporal de la orientación puede ocasionar un riesgo de colisión. | Confusión del usuario pede conyevar a un accidente grave (caída/colisión). | Vulneración de privacidad / uso indebido de imágenes personales.
Nivel de severidad (SL) | 8 (crítico) | 10 (catastrófico) | 6 (grave) | 10 (catastrófico) | 6 (grave: lesión cutánea que requiere tratamiento) | 10 (catastrófico si provoca accidente mientras el usuario camina) | 10 (catastrófico por posibles daños físicos) | 8 (crítico: daño reputacional y legal, posible perjuicio psicológico)
Nivel de riesgo = SL×PL | 24 | 40 | 12 | 30 | 6 | 30 | 50 | 32
Medida de control | Selección de componentes resistentes a temperatura; disipación pasiva; prueba de estrés térmico. | Validación del algoritmo; redundancia de detección; actualización controlada del software. | Limitación de potencia del emisor IR; certificación IEC 62471; protección óptica. | Circuito de protección (TP4056), fusible térmico, aviso de batería baja, control de carga. | Uso de materiales biocompatibles certificados; recubrimiento hipoalergénico; pruebas de contacto dérmico según norma. | Diseño EMC (apantallamiento), filtros en antena, cumplimiento IEC 60601-1-2 / normas EMC; pruebas en cámaras anecoicas. | Desarrollo conforme a ISO 62304; validación con datasets reales y pruebas en campo; detector de fallos; logs. | Encriptación en tránsito y reposo; permisos mínimo en app; autenticación; política de privacidad; minimización de datos.
Nivel de efectividad (EL) | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Medida de control adicional | Sensor de temperatura interna y apagado automático por sobrecalentamiento. | Modo de prueba antes de uso; verificación del sistema con voz “listo para usar”. | Ensayos de radiación óptica y certificación CE; materiales que bloqueen radiación dispersa. | Ensayos de ciclo de carga; control de temperatura en carga; manual con advertencias. | Instrucciones de limpieza; parche de prueba para usuarios con piel sensible; posibilidad de cambio de almohadilla. | Test EMC en producción; detector de interferencia y aviso al usuario; reconexión segura. | Módulo de autoverificación en arranque; fallback seguro (modo de bajo rendimiento y aviso) y actualizaciones OTA firmadas. | Auditorías de seguridad de la app; gestión de logs; borrado/retención limitada; cifrado de imágenes; consentimiento expreso.
Nivel de efectividad adicional (AEL) | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.6
Nivel de riesgo residual (SL×PL×EL×AEL) | 2.16 | 3.6 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | 2.7 | 4.5 | 5.76
Documentos de respaldo | Resultados de ensayo ambiental (temperatura/humedad), fichas técnicas de sensores. | Informe de validación del software (ISO 62304), documentación de pruebas funcionales. | Ensayos de seguridad óptica, fichas técnicas de emisores IR, informe de conformidad CE. | Certificación del módulo de carga TP4056, ficha de batería, pruebas de seguridad eléctrica | Certificados de biocompatibilidad, informes de ensayo de contacto dérmico, fichas técnicas de materiales. | Informes de ensayos EMC (laboratorio acreditado), especificaciones de apantallamiento, informe de pruebas en entorno real. | Plan de desarrollo de software (ISO 62304), informes de verificación/validación, registros de pruebas en campo y pruebas unitarias. | Política de privacidad, análisis de riesgo de datos, resultados de pentest / auditoría, avisos de consentimiento en app.
Área de riesgo | Aceptable | ALARP | Aceptable | Aceptable | Aceptable | ALARP / aceptable | Requiere atención | Requiere atención